## Slide 1: CMB望遠鏡GroundBIRDの焦点面検出器アライメントと長期運用に向けた角度データ取得システムの最適化
高エネルギー物理学研究室
片岡敬涼

## Slide 2: 目次
CMBとGroundBIRD実験
仰角データ取得システムの改善
検出器アライメントの較正
まとめ

## Slide 3
CMBとGroundBIRD実験

## Slide 4: 宇宙マイクロ波背景放射(CMB)
CMB : 宇宙の晴れ上がり以降、電子に散乱されずに進む光で、我々が観測できる
宇宙最古の光
CMBは2つの偏光パターンを持つ
  Eモード (空間対称)
  Bモード (空間非対称)
CMBの偏光には宇宙の発展に関わる情報が刻まれている
  インフレーション
  ニュートリノ質量和
  再電離期の光学的厚み
Eモード
Bモード
注目！

## Slide 5: ニュートリノ質量和と光学的厚み
宇宙再電離期のCMBに対する電子の不透明度を表すパラメータ
Bモード
  はニュートリノが構造形成をならす効果と同様の働きをする
  → と は縮退
Eモード
  はほぼ独立した寄与を持つ
光学的厚み
光学的厚み
[meV]
Byeonghee Yu et al.
Phys.Rev.D 107,123522 (2023)
CMBの偏光Eモードの観測による光学的厚み の測定からニュートリノ質量和 に迫る！
の測定精度が の決定精度に直結
と の関係

## Slide 6: GroundBIRD実験
GroundBIRD実験 : 大角度スケール の CMB偏光を観測
物理目標 : 3年間の観測で、光学的厚み を の精度で測定
最大で3秒で1回転の高速回転で 大気揺らぎを抑制
回転すると
標高2,400m
@スペイン領テネリフェ島
Notes: 光学的厚み : CMB光子が宇宙でとれくらい透明なのかを表す量。そのため、再電離で再び宇宙がイオン化する時にこの値は重要な値となる。

## Slide 7: 長期運用に向けた課題
昨年より本格的な観測が開始
望遠鏡の稼働や観測のモニターは全てリモートから行う
Slackアプリで観測状況をチェック
しかし、観測を長期運用するにあたっての課題が2つ存在
仰角データ取得システムの扱いに手間を要す
検出器のアライメントが最適でない
本論文ではこれらの課題に対処し、観測と運用性能の向上を図った

## Slide 8
仰角データ取得システムの改善

## Slide 9: 仰角データ取得システムの課題
仰角データの取得
同期信号の分配
仰角データ取得システムの役割
の2つ
課題 : 停電等で通信が途絶えた際のメンテナンスをリモートで行えない
原因 : FPGAボード上のチップ内での処理をOSのない環境で行っていた
→ 処理が止まった際の例外的処理を行う柔軟性がない
FPGAボード
仰角データ
同期信号
PC
stop
stop
リモート
アクセス、 メンテナンスができない
チップ

## Slide 10: PYNQを用いたOSインストール
対処 : チップにPYNQというOSシステムを導入
→ 処理をOSが管理してくれるため柔軟に対応できる
→ リモートからメンテナンスが可能
従来
改善後
チップ
FPGA部
CPU部
チップ
FPGA部
CPU部
PYNQ
メンテナンス可能
復旧できない

## Slide 11: OSシステムの実装
PYNQシステムを書き込んだSDカードを現地でインストール
PYNQの起動後、動作に問題がないことを確認
仰角データの取得
同期信号の取得、分配
リモートからのメンテナンス
安定稼働
現在、半年以上の安定稼働を継続中！

## Slide 12
検出器アライメントの較正

## Slide 13: 焦点面検出器
220GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
時間応答性の高い超伝導検出器MKIDを 焦点面検出器として採用
各MKIDは一方向の偏光に感度を持つ
拡大

## Slide 14: 天球での理想的な検出器アライメント
偏光を観測するためには2つの検出器が同じ空をスキャンし、 その信号の差分を取ることが必要
  無偏光の大気ノイズは差し引かれ、CMBの偏光信号のみが残る
理想 : 天球面上での検出器の配置がスキャン軸に平行
  実際は平行に揃っていなかった (傾きが存在)
大気ノイズを差し引ける
大気が異なる
→ 大気ノイズが差し引けない
仰角
仰角
方位角
方位角
理想
スキャン
スキャン
ずれている
同じ空
異なる空
MKID1
MKID2

## Slide 15: 検出器配置のスキャン軸に対する傾き
スキャン軸に対して約6°傾いている
月の観測データから検出器の天球での配置を算出
  月は電波で明るく位置が分かる → 較正の確認に使える
方位角 [deg]
仰角 [deg]

## Slide 16: 較正方法 : 視線方向軸に対する望遠鏡の回転
回転する角度は ~6° と小さい
→ 新たにジグを作成することで微調整を可能に
実際に現地で回転作業を実施
回転
ここで固定
視線方向
ジグ
較正方法
望遠鏡を視線方向の軸まわりに回転させる
→ 天球での検出器配置も回転する

## Slide 17: 天体を用いた較正結果の確認
回転後
回転前
方位角 [deg]
方位角 [deg]
仰角 [deg]
仰角 [deg]
回転によって配置の傾きが是正
木星データによる追確認でも同様の結果を再現
145GHz
DAQ不調

## Slide 18: 検出器間の相関で見る大気揺らぎの抑制
ホワイトノイズ
同一スキャン軸上の 隣接した検出器ペア
2つの検出器データ間の 相関の強さを表す指標を定義
検出器データをフーリエ変換し、 周波数に対する相関の強さとして 回転の前後で比較
回転後の結果がより強い相関を持つ
→ 検出器配置の改善で観測する大気の揺らぎが抑制されることを確認
相関の指標
相関大
相関小
Frequency [Hz]
回転後
回転前

## Slide 19: まとめ
GroundBIRD実験はCMB偏光を観測して光学的厚み の測定を目指す
本格的な観測が始まったが、運用上の課題が2つあったため、それらに対する改善を行なった
仰角データ取得システムにOSを搭載し、システムの操作性とアクセス性を向上させた
天球での検出器アライメントを改善し、観測する大気の揺らぎを抑制する結果を得た

## Slide 20
Back up

## Slide 21: 参考文献
[1] https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.123522
[2] https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/11445/114457Q/On-site-performance-of-GroundBIRD-a-CMB-polarization-telescope-for/10.1117/12.2560918.short

## Slide 22: CMB
-300
300
CMBはほぼ2.725Kの黒体放射のスペクトルを持つと同時に、わずかな温度異方性を持つ
温度異方性の観測により、宇宙を記述する標準理論 -CDMモデルが構築

## Slide 23: 偏光Eモードと角度スケール
CMBの偏光は角度スケールに対するパワースペクトルを通して観測する
光学的厚み とニュートリノ質量和 は縮退したパラメータ
宇宙の再電離 : 最初の天体が誕生した時期(z~20)に天体からの紫外線によって原子が再度電離する
  10 の大角度スケールで新しい偏光Eモードを生成
  光学的厚み (CMBにとって電子がどれほど不透明であったか) 特徴づけられる
  Eモードパワースペクトルから を測定
光学的厚み を精度よく測定することで、 との縮退を解く！
[2]より

## Slide 24: 偏光Bモードと角度スケール
偏光Bモードは2つの生成起源がある
  原始重力波 (インフレーションの痕跡)
  重力レンズ (Eモードの偏光軸が回転)
重力レンズBモード
  小角度スケール()
  Eモード偏光が我々に届くまでにBモードに変わる
  と縮退した宇宙再電離期の光学的厚みの測定
原始重力波由来Bモード
  重力レンズの影響が少ない大角度スケール
  原始重力波はインフレーション時のテンソル揺らぎに対応
  0ではないテンソル・スカラー比 r の測定を目指す

## Slide 25: レンズBモードでの縮退
が大きい → Bモードスペクトルは小さくなる
が大きい → Bモードスペクトルは小さくなる

## Slide 26: GroundBIRD
検出器温度

## Slide 27: 仰角と方位角
仰角: 70°に固定
方位角: 回転
From WMAP
地球の自転
望遠鏡の回転
全天の約半分をスキャン
GroundBIRDでは、仰角を70°に固定して方位角方向に高速回転を行う
地球の自転と望遠鏡の回転を組み合わせることで全天の広い領域をスキャン

## Slide 28: 仰角DAQの役割
回転台
方位角 DAQ
MKID DAQ
仰角 DAQ
同期
PC
PC
1kSPS
1kSPS
1kSPS
回転台
方位角 DAQ
MKID DAQ
仰角 DAQ
同期
同期信号の流れ
各データの流れ
同期信号分配
同期信号生成
仰角データの取得
同期信号の分配
の2つの役割を担う

## Slide 29: 仰角データ取得の問題点
FPGAボード : Zyboを使用
ボード中央にあるZynqが信号を処理
Zynq内でのデータ処理と通信をOSのないベアメタル環境で行っていた
  データ取得が途切れた時のメンテナンスをリモート主体でできない
  OSが通信を介さないことによる信頼性の低下
ベアメタル
システム全体が硬直的
→ 長期運用にとって障壁となる

## Slide 30: 動作確認と運用
仰角DAQから見た同期信号
  1秒で1回インクリメント
  → 同期信号を読み出せている
MKIDデータから同期した時間情報と仰角データを取得
読み出した仰角データの挙動と望遠鏡の動作の同期が取れている
  → 仰角データの読み出しと同期信号の分配を確認
加えて
電源供給方の見直し
温度モニターの実装
PYNQ上でデータ取得システムが正常に動く
安定した稼働
を実現した
仰角を往復

## Slide 31: OSシステムの実装
ZynqにOSシステムPYNQを導入
  Ubuntuをベースとし、Pythonでスクリプトを動かせる
  FPGAの回路情報を容易に変更できるOverlay機能を有する
アクセス性、操作性の向上でメンテナンスをリモート主体で行える
OSが通信を取り仕切ることで信頼性向上
これにより以下の点が改善
OSイメージを作成し現地インストール
PYNQが起動しデータ取得開始

## Slide 32: 焦点面検出器
220GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
時間応答性の高い超伝導検出器MKIDを焦点面検出器として採用
2023年5月に全MKIDをインストールし、フルアレイでの観測が開始
145GHzと220GHzの2つの帯域を観測
145GHz : 138素子220GHz : 23素子
145
220
CMBを観測するためには、銀河からの前景放射(シンクロトロン放射&ダスト熱放射)を取り除く必要がある
  複数の帯域を観測

## Slide 33: 光軸中心マップ
月の観測データを用いて天球での検出器配置を見積もる
  光軸中心で見た時の月のマップを再構成
  マップ中心から検出器の視線を取得
  全検出器の視線を見た時のスキャン軸からの傾き角を算出

## Slide 34: ジグを用いた回転後の固定
ジグ

## Slide 35: 天体を用いた較正結果の確認
月データによる確認
回転による配置の改善を確認
球面による歪みを考慮した実際の配置
回転による配置の傾きが是正
145GHzアレイでは歪みからくる非対称性が大きく改善された
加えて
木星の観測データからも同様の結果を再現 → 月での結果を保証することができた
回転後
回転前

## Slide 36: 検出器差分と相関
最後に検出器間で信号の差分をとり、検出器配置の改善を信号間の相関の強さで評価
スキャンによる時間差 () で同じ大気を観測する
  差分を取ったTOD :
TODをフーリエ変換 → PSD (これを用いて相関を測る指標を定義)
PSDと自己相関関数はフーリエ変換で結びつく等価な量
２つのTOD間の相関を以下の指標で定義
規格化した相関係数のように扱える
  相関が最大で 1
  相関がなければ 0
回転の前後で相関を比較

## Slide 37: 相関の比較
ホワイトノイズ
隣接した検出器ペア
相関が強い
回転後のTODが回転前より相関が強い結果を得た
  確認した全てのペアで同じ傾向が得られた
  相関が強い → 観測する大気がより同じになったことを示唆する
検出器配置の改善で観測する大気の揺らぎを抑制することを確認
相関の指標

## Slide 38: CMB